3. Допустимая мощность дозы рентгеновского излучения.

Требования к значениям кратности ослабления рентгеновского излучения определяются на основе требований СанПиН 2.6.802-99 (табл.6.2), регламентирующих допустимую мощность дозы (ДМД) для человека, находящегося в условиях воздействия рентгеновского излучения. Значения допустимой мощности дозы приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Значения допустимой мощности дозы рентгеновского излучения.

| Помещение, территория | ДМД, мкГр/ч |
| --- | --- |
| Жилые помещения, смежные с процедурной рентгеновского кабинета | 0,3 |
| Палаты стационара, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета | 1,3 |
| Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета, имеющие постоянные рабочие места персонала группы Б | 2,5 |
| Территория, прилегающая к наружным стенам процедурной рентгеновского кабинета | 2,8 |
| Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета без постоянных рабочих мест (холл, гардероб, лестничная площадка, коридор, комната отдыха, уборная, кладовая и др.). | 10,0 |
| Помещения постоянного пребывания персонала группы А (процедурная, комната управления, комната приготовления бария, фотолаборатория, кабинет врача и др.) | 13,0 |
| Помещения эпизодического пребывания персонала группы Б (технический этаж, подвал, чердак и др.) | 40,0 |