САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ  СанПиН 2.6.1.1192-03

Приложение 9

Таблица 3

Свинцовые эквиваленты строительных материалов, используемых для защиты от рентгеновского излучения

| Материал | Плот-ность, г/см3 | Тол-щина, мм | Эквивалентная толщина материала (мм) при напряжении на рентгеновской трубке (кВ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сталь | 7,9 | 0,2 | 1,1 | - | 1,2 | 1,2 | - | 2,4 | - | 3,2 | - | 3,4 |
|  |  | 0,5 | 3,2 | - | 3,2 | 3,2 | - | 6,6 | - | 7,6 | - | 8 |
|  |  | 1 | - | 5 | 5,5 | 6 | 9 | 12 | 12,5 | 13 | 12,5 | 12 |
|  |  | 2 | - | 10 | 11 | 12 | 18,5 | 25 | 26 | 27 | 24 | 20 |
|  |  | 3 | - | 16 | 18 | 19 | 23 | 37 | 39 | 40 | 34 | 28 |
|  |  | 4 | - | 22 | 24 | 25 | 38 | 50 | 53 | 55 | 45 | 35 |
|  |  | 6 | - | - | - | 36 | 54 | 71 | 76 | 80 | 64 | 48 |
|  |  | 8 | - | - | - | 50 | 72 | 93 | 100,5 | 108 | 84 | 60 |
|  |  | 10 | - | - | - | - | - | 119 | 130 | 140 | 108 | 75 |
| Бетон | 2,3 | 1 | - | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 73,5 | 60 |
|  |  | 2 | - | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 155 | 150 | 123 | 95 |
|  |  | 3 | - | 210 | 210 | 210 | 220 | 230 | 200 | 210 | 168 | 125 |
|  |  | 4 | - | 320 | 338 | 355 | 345 | 290 | 283 | 275 | 213 | 150 |
|  |  | 6 | - | - | - | - | - | 450 | 425 | 400 | 305 | 210 |
|  |  | 8 | - | - | - | - | - | 600 | 550 | 540 | 400 | 260 |
|  |  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 670 | 485 | 300 |
| Барито-бетон,штука-турка | 2,7 | 0,5 | 18 | - | 10 | 5 | - | 8,5 | - | 10,8 | - | 12 |
|  |  | 1 | 36 | - | 20 | 10,5 | - | 22 | - | 25 | - | 23 |
|  |  | 2 | - | - | 30 | 20,4 | - | 38 | - | 46 | - | 45 |
|  |  | 3 | - | - | 59 | 29 | - | 62 | - | 68 | - | 64 |
|  |  | 4 | - | - | 65 | 36 | - | 90 | - | 60 | - | 75 |
|  |  | 6 | - | - | - | 55 | - | 20 | - | 26 | - | 116 |
|  |  | 8 | - | - | - | 68 | - | 156 | - | 165 | - | 140 |
|  |  | 10 | - | - | - | 84 | - | 188 | - | 205 | - | 165 |
| Кирпичполно-телый | 1,8 | 0,5 | 100 | - | 80 | 70 | - | 84 | - | 76 | - | 68 |
|  |  | 1 | 200 | - | 150 | 120 | - | 150 | - | 130 | - | 120 |
|  |  | 2 | - | - | 240 | 195 | - | 260 | - | 230 | - | 190 |
|  |  | 3 | - | - | 320 | 260 | - | 340 | - | 310 | - | 250 |
|  |  | 4 | - | - | 400 | 330 | - | 420 | - | 370 | - | 300 |
|  |  | 6 | - | - | - | 450 | - | 570 | - | 490 | - | 390 |
|  |  | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | 470 |
|  |  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 |
|  |  | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 610 |
| Кирпичполно-телый | 1,6 | 0,5 | 110 | - | 90 | 80 | - | 95 | - | 90 | - | 80 |
|  |  | 1 | 220 | - | 170 | 135 | - | 170 | - | 150 | - | 135 |
|  |  | 2 | - | - | 270 | 220 | - | 290 | - | 260 | - | 215 |
|  |  | 3 | - | - | 360 | 290 | - | 380 | - | 345 | - | 280 |
|  |  | 4 | - | - | 450 | 370 | - | 470 | - | 415 | - | 340 |
|  |  | 6 | - | - | - | 505 | - | 540 | - | 550 | - | 435 |
|  |  | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 670 | - | 530 |
|  |  | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 780 | - | 600 |
| Гипсо-картон | 0,84 | 0,2 | 50 | - | - | 48 | - | 63 | - | 62 | - | 60 |
|  |  | 0,4 | 110 | - | - | 89 | - | 120 | - | 110 | - | 105 |
|  |  | 0,6 | 170 | - | - | 130 | - | 175 | - | 155 | - | 145 |
|  |  | 0,8 | 230 | - | - | 165 | - | 220 | - | 200 | - | 180 |
|  |  | 1,0 | 290 | - | - | 200 | - | 270 | - | 240 | - | 220 |
| Пено-бетон | 0,63 | 0,2 | 84 | - | - | 66 | - | 82 | - | 92 | - | 77 |
|  |  | 0,4 | 180 | - | - | 120 | - | 160 | - | 145 | - | 135 |
|  |  | 0,6 | 280 | - | - | 170 | - | 230 | - | 200 | - | 180 |
|  |  | 0,8 | 380 | - | - | 220 | - | 280 | - | 260 | - | 230 |
|  |  | 1,0 | 480 | - | - | 270 | - | 340 | - | 310 | - | 270 |
|  |  | 1,2 | - | - | - | 310 | - | 400 | - | 360 | - | 310 |
|  |  | 1,4 | - | - | - | 350 | - | 450 | - | 410 | - | 340 |
|  |  | 1,6 | - | - | - | 390 | - | 500 | - | 450 | - | 380 |
|  |  | 1,8 | - | - | - | 430 | - | 560 | - | 500 | - | 410 |
|  |  | 2,0 | - | - | - | 470 | - | 600 | - | 530 | - | 440 |
| Строи-тельныйматериал СРБ (тя-желыйбетон) | 2,7 | 1 | 20 | - | 21 | 24 | - | 28 | - | - | - | - |
|  |  | 2 | 40 | - | 42 | 48 | - | 48 | - | - | - | - |
|  |  | 3 | 60 | - | 62 | 70 | - | 70 | - | - | - | - |
|  |  | 4 | 80 | - | 80 | 94 | - | 94 | - | - | - | - |
|  |  | 6 | - | - | - | - | - | 132 | - | - | - | - |
|  |  | 8 | - | - | - | - | - | 172 | - | - | - | - |

Примечание: При определении свинцового эквивалента материалов для значений анодных напряжений, не указанных в таблице, можно использовать метод линейной интерполяции.

При отличии плотностей фактически применяемых материалов от материалов, близких по составу, указанных в таблице, толщину материала увеличивают или уменьшают пропорционально плотности применяемого материала.