4. Методика расчета требуемой кратности ослабления рентгеновского излучения.

Требуемая кратность ослабления рентгеновского излучения зависит от мощности дозы источника ионизируемого излучения, расстояния от источника ионизирующего излучения и допустимой мощности дозы:

Косл тр = f (К0, R, ДМД).

Настоящая методика приведена на примере расчета требуемой кратности ослабления рентгеновского излучения рентгенофлюрографических комплексов, с анодным напряжением 125 кВ, являющихся наиболее распространенными в медицинской практике. (Согласно СанПиН 2.6.802-99 (таблица 6.1) вероятность использования рентгеновских аппаратов со стандартизированными значениями анодного напряжения от 90 до 125 кВ равна 0,88.)

Отечественные цифровые рентгенофлюрографические комплексы, используемые для исследования лёгких человека, с анодным напряжением 125 кВ формируют в плоскости приёмника (плоскость, в которой исследуются лёгкие) дозу порядка 400...600 мкР [1, стр. 159, таблица 5.4].

С учётом перевода размерности величин дозовой нагрузки для данных условий формируемая доза в Гр  равна:

(400-600)/114,025 = (3,51-5,26) мкГр  (при 1Гр = 1Зв, 1Зв = 114,025 Р).

Принимая во внимание, что продолжительность среднего режима исследований составляет 5...10с, мощность дозы в час в плоскости приемника равна:

К0 = [(3,51-5,26)/5-10]x3600 = (1893,6-2527,2) мкГр/ч.

Мощность дозы на разных расстояниях от источника ионизирующего излучения (рентгенофлюрографические комплексы с анодным напряжением 125 кВ) рассчитывается по формуле (1):

КR = К0 /4 п R2 ,                                                                                                        (1)

где: КR - мощность дозы на расстоянии R от источника ионизирующего излучения, мкГр/ч;

К0 - мощность дозы в плоскости приёмника, мкГр/ч;

п - константа, равная 3,14;

R - расстояние от источника ионизирующего излучения, м.

Расстояния R от источника ионизирующего излучения с учётом минимального, максимального и наиболее часто встречающихся состава и размеров площадей рентгеновских помещений (СанПиН 2.6.802-99, таблицы 11.2; Приложение 4, таблицы 1, 2; Приложение 5, таблица 1) можно представить в виде ряда:

R = 1,5; 2,5; 3,5; 5,0; 7,0 м.

Значения мощности дозы КR, рассчитанные по формуле 1, и ее средние значения КRср представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Значения мощности дозы в зависимости от расстояния

| R, м | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КR, кГр/ч | 67,0-89,4 | 24,1-32,2 | 12,3-16,4 | 6,0-8,1 | 3,1-4,1 |
| КRср, кГр/ч | 78,2 | 28,2 | 14,4 | 7,1 | 3,6 |

Требуемая кратность ослабления рентгеновского излучения Косл тр в зависимости от мощности дозы источника ионизируемого излучения, расстояния от источника ионизирующего излучения и допустимой мощности дозы рассчитывается по формуле (2):

Косл тр = КRср (R) / ДМД                                                                                            (2)

Расчетные значения требуемой кратности ослабления рентгеновского излучения Косл тр приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Значения требуемой кратности ослабления рентгеновского излучения

| ДМД, мкГр/ч | КRср(R), мкГр/ч (м) |
| --- | --- |
|  | 78,2 (1,5) | 28,2 (2,5) | 14,4 (3,5) | 7,1 (5,0) | 3,6 (7,0) |
|  | Косл тр |
| 0,3 | 260,7 | 94,0 | 48,0 | 23,7 | 12,0 |
| 1,3 | 60,2 | 21,7 | 11,1 | 5,5 | 2,8 |
| 2,5 | 31,3 | 11,3 | 5,8 | 2,8 | 1,4 |
| 2,8 | 27,9 | 10,1 | 5,1 | 2,5 | 1,3 |
| 10,0 | 7,8 | 2,8 | 1,4 | 0,7 | 0,4 |
| 13,0 | 6,0 | 2,2 | 1,1 | 0,6 | 0,3 |
| 40,0 | 1,96 | 0,71 | 0,36 | 0,18 | 0,09 |

Необходимо отметить, что величина КRср(R) соответствует мощности воздушной кермы в неослабленном широком пучке Ко, используемой для определения ослабляющих свойств материалов по ГОСТ Р 51532-99. Термин «кратность ослабления» в данном случае отличается от прикладного значения аналогичного термина по ГОСТ Р 51532-99 и СанПиН 2.6.802-99, подразумевающего определение ослабляющих свойств материала по физической величине кратности ослабления  [2, стр. 310, 338]