6. Сравнительная оценка толщины защиты для ослабления рентгеновского излучения

В таблице 5 представлена толщина свинцовой защиты эквивалентной ослабляющим свойствам образцов магнезиально - баритовой защиты толщиной 10 мм. Толщина эквивалентной свинцовой защиты представлена в зависимости от расстояния от источника рентгеновского излучения с анодным напряжением 125 кВ и характеристики помещения и территории по СанПиН 2.6.802-99 (таблица 6.2). Значения толщины защиты определены с помощью таблицы 4.29, представленной в [3]. Кратность ослабления («К», [3], стр. 132) для свинца (ρ = 11,34 г/см3) оценивалась аналогично рекомендациям по оценке величин «К» и «В», изложенных соответственно в ГОСТ Р 51532-99 и СанПиН 2.6.802-99.

Таблица 5 - Толщина эквивалентной свинцовой защиты, мм

| Помещение, территория | ДМД, мкГр/ч | Толщина эквивалентной свинцовой защиты, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние до источника излучения, м |
|  |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
| Жилые помещения, смежные с процедурной рентгеновского кабинета | 0,3 | 4-6 | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 1-1,4 |
| Палаты стационара, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета | 1,3 | 3-4 | 2-3 | 1-1,4 | 0,5-0,7 | - |
| Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета, имеющие постоянные рабочие места персонала группы Б | 2,5 | 2-3 | 1-1,4 | 0,5-0,7 | - | - |
| Территория, прилегающая к наружным стенам процедурной рентгеновского кабинета | 2,8 | 2-3 | 1-1,4 | - | - | - |
| Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета без постоянных рабочих мест (холл, гардероб, лестничная площадка, коридор, комната отдыха, уборная, кладовая и др.). | 10,0 | 0,5-0,7 | - | - | - | - |
| Помещения постоянного пребывания персонала группы А (процедурная, комната управления, комната приготовления бария, фотолаборатория, кабинет врача и др.) | 13,0 | 0,5-0,7 | - | - | - | - |
| Помещения эпизодического пребывания персонала группы Б (технический этаж, подвал, чердак и др.) | 40,0 | - | - | - | - | - |

Сводим для удобства работы в единую таблицу данные таблиц 4 и 5

Расчетная таблица требуемой толщины защиты с использованием магнезиально - баритовой защиты АЛЬФАПОЛ  TM

Таблица 6

| Помещение, территория | ДМД, мкГр/ч | Толщина защиты, «ШТ-БАРИТ»/свинец, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расстояние до источника излучения, м |
|  |  | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 7,0 |
| Жилые помещения, смежные с процедурной рентгеновского кабинета | 0,3 | 50,7/ 4-6 | 41,0/ 3-4 | 35,1/ 3-4 | 22,9/ 2-3 | 22,6 1- 1,4 |
| Палаты стационара, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета | 1,3 | 25,5/ 3-4 | 28,0/ 2-3 | 22,0/ 1-1,4 | 15,5/ 0,5-0,7 | 9,4/- |
| Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета, имеющие постоянные рабочие места персонала группы Б | 2,5 | 37,3/ 2-3 | 22,1/ 1-1,4 | 16,1/ 0,5-0,7 | 9,4/- | 3,1/- |
| Территория, прилегающая к наружным стенам процедурной рентгеновского кабинета | 2,8 | 30,3/ 2-3 | 21,1/- | 9,1/- | 8,3/- | 2,3/- |
| Помещения, смежные по вертикали и горизонтали с процедурной рентгеновского кабинета без постоянных рабочих мест (холл, гардероб, лестничная площадка, коридор, комната отдыха, уборная, кладовая и др.). | 10,0 | 18,7/ 0,5-0,7 | 9,4/- | 3,1/- | - | - |
| Помещения постоянного пребывания персонала группы А (процедурная, комната управления, комната приготовления бария, фотолаборатория, кабинет врача и др.) | 13,0 | 16,3/ 0,5-0,7 | 5,7/- | - | - | - |
| Помещения эпизодического пребывания персонала группы Б (технический этаж, подвал, чердак и др.) | 40,0 | 6,2/- | - | - | - | - |

Примечание: 1. Толщина эквивалентной свинцовой защиты (ρ=11,34 г/см3) приведена в знаменателе дроби